一   HRS-150T型彩色触摸屏凸鼻子洛氏硬度计简介

  - HRS-150T型彩色触摸屏凸鼻子洛氏硬度计是一款外观新颖、性能稳定的高新技术产品。是业内领先的具有试验环境温度实时显示功能的洛氏硬度计，其触摸屏操作简单、直观、方便，可进行洛氏标尺硬度测试。该产品由微机控制，并配备高速热敏打印机，可快速打印输出测试数据。该型号产品符合洛氏国家标准GB/T 230和国际标准ISO 6508的要求，可以广泛地适用于企业车间和实验室，是您洛氏硬度测试的理想选择。

5

1

4

8

3

6

7

2

1--触摸屏2--上盖3—试样4—热敏打印机5—开关插座6—旋轮7—试台8--压头

1.2   原理：洛氏硬度适用于各种金属材料的硬度测定，它的原理是在初试验力及总试验力先后作用下，将压头压入试样表面，卸除主试验力，测量保留初试验力时的压痕残余深度。

二  洛氏硬度试验标尺，压头，试验力及使用范围（表1）

表1

| 标尺 | 压头类型 | 初试验力 | 总试验力 | 应用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 金刚石 圆锥 | 98.07(N) | 588.4(N) | 硬质合金，氮化物，表面淬火钢等 |
| D |  |  | 980.7(N) | 薄钢板，表面淬火钢等 |
| C |  |  | 1471(N) | 淬火钢，调质钢，冷硬铸铁等 |
| F | Φ1.5875 1/16英寸钢球 |  | 588.4(N) | 铸铁，铝，镁合金，轴承合金等 |
| B |  |  | 980.7(N) | 软钢，铜合金， 退火钢等 |
| G |  |  | 1471(N) | 磷青铜，铍青铜，可锻铸铁等 |
| H | Φ3.175 1/8英寸 钢球 |  | 588.4(N) | 铝，锌，铅等 |
| E |  |  | 980.7(N) | 轴承合金，锡，硬塑料等 |
| K |  |  | 1471(N) |  |
| L | Φ6.35 1/4英寸 钢球 |  | 588.4(N) | 硬塑料，硬橡胶，铝，锡，铜，软钢，合成树脂及摩擦材料等 |
| M |  |  | 980.7(N) |  |
| R | Φ12.7 1/2英寸 钢球 |  | 588.4(N) |  |

洛氏硬度试验常用标尺为A，B，C三种

三 硬度计的技术参数

3.1 初试验力：98.07N，允差±2.0%。

3.2 总试验力：588.4N，980.7N，1471N，允差±1.0%。

3.3  洛氏硬度计允许的示值误差（表2）

表2

| 标尺 | 标准块的硬度范围 | 示值最大允许误差 |
| --- | --- | --- |
| HRA | (20-75)HRA | ±2HRA |
|  | (>75-88)HRA | ±1.5HRA |
| HRB | (20-45)HRB | ±4HRB |
|  | (>45-80)HRB | ±3HRB |
|  | (>80-100)HRB | ±2HRB |
| HRC | (20-70)HRC | ±1.5HRC |
| HRD | (40-70)HRD | ±2HRD |
|  | (>70-77)HRD | ±1.5HRD |
| HRE | (70-90)HRE | ±2.5HRE |
|  | (>90-100)HRE | ±2HRE |
| HRF | (60-90)HRF | ±3HRF |
|  | (>90-100)HRF | ±2HRF |
| HRG | (30-50)HRG | ±6HRG |
|  | (>50-75)HRG | ±4.5HRG |
|  | (>75-94)HRG | ±3HRG |
| HRH | (80-100)HRH | ±2HRH |
| HRK | (40-60)HRK | ±4HRK |
|  | (>60-80)HRK | ±3HRK |
|  | (>80-100)HRK | ±2HRK |
| HRL | (100-120)HRL | ±1.2HRL |
| HRM | (85-110)HRM | ±1.5HRM |
| HRR | (114-125)HRR | ±1.2HRR |

3.4 压头规格：

3.4.1 金刚石圆锥体洛氏压头。

3.4.2 Φ1.5875mm钢球压头。

3.5 被测试件允许最大高度：200mm。

3.6 压头中心到机身距离: 150mm。

3.7 示值精度: 0.01HR

3.8 硬度计外形尺寸（长×宽×高）：700×250×600mm。

3.9 仪器重量约：100kg。

四 硬度计的安装

4.1 硬度计的工作条件

4.1.1 在室温摄氏10-30度范围内；

4.1.2 室内的相对湿度不大于65%；

4.1.3 在无震动的环境中；

4.1.4 周围无腐蚀性介质。

4.2 硬度计外包装箱的拆除

4.2.1 拔除钉子，打开箱盖，取出围护硬度计的衬垫等；

4.2.2 取出附件箱；

4.2.3 抬高底板，用扳手将底板下的2只M10螺栓旋出，硬度计与底板脱离（注意安全！）

4.2.4 拆箱后的硬度计水平安放在稳固的工作台上，其水平度不超过1mm/m，同时在工作台上适当位置开孔（图1），使升降螺杆正常工作。

图1

4.2.5 硬度计放置妥当后，把上盖打开，将固定活动部件的白纱带解去，盖上上盖防止灰尘入内。

4.2.6 松开螺钉取下升降螺杆保护罩，将升降螺杆上的防锈油擦净，涂上少量薄质机油润滑。

五 触摸屏界面功能（图3）

5.1 开机页面

上海奥龙注册商标“东华”

图3

急停按键

5.2 操作页面（图4）

此处显示载荷

洛氏硬度    2015-07-13  11:00   启动

点击此按键可选择换算硬度

0.000 HRC  0.000N

超限HRA          金刚石

保荷时间:   5 S    测试次数: 0/100

载荷:    1471N    测试温度:28.5℃

打印  表格  清零  设置   -    +

点击此按键可进入系统设置页面

点击此按键可打印测试数据

图4

5.3  系统设置页面(图5)

系统设置

硬度标尺  保荷时间  对照硬度

时间日期  语言设置

返回

图5

注: 点击上图中相应按键可以进入相应的设置页面.

5.4  洛氏硬度标尺选择页面(图6)

硬度标尺

HRA    HRB    HRC    HRD

HRE    HRF    HRG    HRH

HRK    HRL    HRM    HRP

HRR    HRS    HRV

返回

图6

注: 点击上图中相应标尺可以进行洛氏试验标尺设置.

5.5   保荷时间设置页面(图7)

保荷时间

保荷时间05 秒         1   2   3

4   5   6

点击此处数字设置时间,如5秒请点’0’ ‘5’

7   8   9

0

确认        返回

图7

5.6   对照硬度设置页面(图8)

对照硬度

HRA    HRB    HBC    HRD

HR15N  HR30N  HR45N  HR15T

HR30T  HR45T   HV     HK

HBW

返回

图8

注: 点击上图中相应标尺可以进行洛氏硬度对照标尺的设置.

5.7    时间设置页面(图9)

时间设置

年   15

月   07           1   2   3

日  13          4   5   6

时  14          7   8   9

分  00          0

确认        返回

点击此处数字设置时间,如15年请点’1’ ‘5’

图9

5.8    语言选择页面(图10)

语言选择

中文            English

返回

图10

六  硬度计的正确使用

6.1 试验前的准备工作

6.1.1 被测件的表面应平整光洁，不得带有污物，氧化皮，裂缝，凹坑及显著的加工痕迹，试样的支承面和试台应清洁，保证良好密和。

6.1.2 试件的最小厚度应大于压痕深度的10倍，测试后试件背面不得有可见变形痕迹，试件最小厚度与硬度间关系（ 见图12，图13）。

X---洛氏硬度        Y---试样最小厚度，单位为毫米(mm)。

图12 用金刚石圆锥压头试验（A,C和D标尺）

X---洛氏硬度        Y---试样最小厚度，单位为毫米(mm)。

图13 用球压头试验（B,E,F,G,H和K标尺）

6.1.3 根据试件的形状，尺寸大小来选择合适的试台，试件如异型则可根据具体的几何形状自行设计专用夹具使硬度测试具有可靠的示值。

6.1.4 洛氏硬度试验可以在试件的曲面上进行，当被测件直径小于38（25）mm时硬度值要进行修正，修正值均为正值。

6.1.5 圆柱形试件洛氏硬度C，A标尺的修正值（见表4）。

表4

| 硬度值 （HR） | 圆柱形试件直径(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 |
|  | 洛氏C，A标尺的修正量（HR） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 |
| 25 |  |  | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 30 |  |  | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
| 35 |  | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 |
| 40 |  | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 |
| 45 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 50 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 55 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 60 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 65 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 70 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 75 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 80 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 85 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 90 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

6.1.6 圆柱形试件洛氏硬度B标尺的修正值（见表5）。

表5

| 硬度值 (HR) | 圆柱形试件直径(mm) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 |
|  | 洛氏B标尺的修正量（HR） |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 |
| 30 |  |  | 5.0 | 4.5 | 3.5 | 3.0 | 2.5 |
| 40 |  |  | 4.5 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 |
| 50 |  |  | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 |
| 60 |  | 5.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 |
| 70 |  | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
| 80 | 5.0 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 90 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 |
| 100 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |

6.2 硬度计的操作顺序

6.2.1 根据被测材料的软硬程度，按表1选择标尺，确定总试验力。

6.2.2 当安装压头时,请先关闭电源开关,以手的中指顶住金压头的头部，轻轻地朝压杆孔中推进，贴紧支承面，把压头止紧螺钉略为拧紧，然后将被测试件置于试台上。

6.2.3顺时针转动旋轮使升降螺杆上升，应使试件检测面缓慢地上升直到显示屏上显示载荷达到10N左右时仪器进入自动测试状态, (注:如试样上升过快冲击压头,仪器会发出报警,此时请退回后更换测试点重复上述操作),此时硬度计会发出“嘀”的提示声并开始加载，屏幕上会先后显示加荷，保荷，和卸荷状态，最终显示硬度值。

6.2.4 如需要可更换测试点重复上述操作。

6.2.5 在每个试件上的测试点数不少于4点（第一点不计），对大批量试样检验点数可适当减少。

硬度计的示值精度已在出厂前校准，若因运输过程中造成误差，试验人员在可作适当校准,当一次试验结束显示硬度值后,在屏幕上点击硬度值数字处就会出现硬度值校准页面,如(图14)

点击此处数字输入标准硬度值,如25请点’2’ ‘5’后”确认”并”返回”

校  准

测试硬度:   26            1   2   3

标准硬度:  25           4   5   6

标准高 标准中 标准低     7   8   9

标准:                     0    .

系数:           恢复        确认        返回

图14

七 硬度计的保养及注意事项

7.1 试验人员应遵守操作规程，请在试验前后经常标准块校对仪器。

7.2 硬度块的使用只能在工作面上进行，每次试验的测试点距离不小于3mm，使用周期为一年。

7.3仪器搬运时应托底搬运，不准横倒。搬运前请拔去电源插头。

7.5 硬度计的周期检定工作每年至少一次，以保证硬度计的准确性。

7.6 硬度计常见故障排除：硬度计发生故障时，应与有关单位联系进行修复，一般常见故障可自行解决（见表6）

表6

| 现象 | 可能原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 开机时指示灯不亮 | 电源不通 | 检查电源线是否导通 |
|  | 保险丝熔断 | 更换上附件箱内的保险丝 |
| 硬度示值偏差较大 | 压头损坏 | 更换金刚石压头或钢球压头 |
|  | 仪器安放不平 | 用水平仪校正硬度计 |
|  | 保护罩高出螺杆平面 | 退下保护罩 |
|  | 总试验力或压头选错 | 按表1选用试验力和压头 |
| 打印机纸带不走 | 打印纸外圆过大 | 选用外圆≤Φ30mm打印纸 |

八  附件（装箱单）

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 金刚石圆锥压头 | 1只 |
| 2 | Ø1.5875mm钢球压头 | 1只 |
| 3 | 大平，中平，V型试台 | 共3只 |
| 4 | 标准洛氏硬度块 | 共3块 |
| 5 | 保险丝 | 共2只 |
| 6 | 电源线 | 1根 |
| 7 | 使用说明书 | 1本 |
| 8 | 产品合格证 | 1份 |
| 9 | 热敏打印纸 | 1卷 |

厂址:上海松江玉阳路288弄E1号

售后服务热线:021-58736492   021-58892860

传真:021-58811662

网址:http://www.hardnesstestersh.com

通用网址:硬度机或东华硬度计

电子信箱:Sale@hardnesstestersh.com